УСТАНОВКА FE-5 для анализа кала на яйца глист и простейшие. с проточной оптической кюветой и с принадлежностями. (в основе: метод эфир-формалинового обогащения и седиминтационного разделения)

Впервые в России!!! В помощь ПАРАЗИТОЛОГУ!

ОПИСАНИЕ: Установка предназначена для обнаружения кишечных паразитов и их яиц визуально в проточной оптической кювете под микроскопом. Система позволяет работать с закрытым  материалом. Состоит из станции FE-5, зонда-пробозаборника,  помпы красителя и проточной оптической кюветы с двумя окнами: для нативного и окрашенного образца. Станция используется для поточного микроскопирования подготовленного материала с одновременным автоматическим окрашиванием образца. Автоматизация ручного труда значительно увеличивает производительность труда и качество работы лаборанта-паразитолога.

С рабочей станцией FE-5 используется система пробоподготовки - концентратор паразитов «Parasep». Впервые на Российском рынке представлена уникальная одноразовая система пробоподготовки для исследования кала, которая позволяет на этапе идентификации исключить контакт персонала с биоматериалом. Использование концентратора паразитов «Parasep» заменяет лаборанту-паразитологу просмотр 25-30 мазков. Для полной комплектации рабочего места лаборанта дополнительно необходим бинокулярный микроскоп с базовым набором объективов – 10-х и 40-х, и окуляров – 10-х и 12,5-х. Для пробоподготовки необходима настольная центрифуга для конических пробирок и механический ротатор для тщательного перемешивания материала.

Этапы работы со станцией FE-5.

| I ЭТАП. Забор пробы: | II ЭТАП. Приготовление пробы: |
| --- | --- |
| В смесительной камере уже есть 2,4 мл 10% буферного р-ра формалина, можно добавить 1 каплю суперфактанта (например, Тритон Х-100). Проба (около 1-1,5 гр.) лопаткой на фильтре опускается в полученный раствор. Внимание! Перед обработкой пробы добавить в буферный раствор 0,9 мл раствора этилацетата (флакон прилагается в упаковке с модулями Parasep) и перемешать материал с реагентами (можно использовать шпатель на фильтре). | Герметично соединить модули, закрутить замок (до щелчка!). Тщательно встряхивать систему до получения однородной равномерно окрашенной гомогенной смеси (лучше использовать механический вортекс). Для лучшего растворения материала рекомендуем перед перемешиванием дать постоять материалу в реагентах 1-2часа. ПРИМЕЧАНИЕ: в таком виде образец может храниться 24 часа при комнатной температуре. Структура и форма исследуемых объектов при этом не нарушается. Для более длительного хранения образец поместить в холодильник (от 0 до +8 град). |
| III ЭТАП. Центрифугирование: | Фильтрация и седиментация: |
| После получения однородной эмульсии систему перевернуть и конической стороной поместить в центрифугу. (Центрифугировать при скорости 2500-3000 об/мин в течение 3-5 минут). Послойное разделение материала: Фильтр _________ Грубые частицы ________ Этилацетат____ Жировая пробка____ Смесь формалина с биоматериалом___ Смесь и осадок для микроскопии___ | ФИЛЬТР расположен вертикально. Фильтрация происходит латерально через фильтр 425 мкм. Грубые частицы не переваренной пищи и клетчатка оседают в смесительной камере, а жидкая часть, с выделившимися в неё паразитами, яйцами паразитов, под давлением фильтруются и оседают в коническую часть пробирки. Отсоединить аккуратно модуль с фильтром (держать строго вертикально!), избегая перемешивания жидкости с осадком, и утилизировать (предварительно обеззаразив). Коническая часть пробирки с материалом отправляется для микроскопии (можно пипеткой или петлей Генле аккуратно снять сверху жировую пробку, если это необходимо). Центрифугат: осадочную жидкость (около 2мл) с твердыми частицами (на дне) можно брать для визуализации любыми способам: перемешать весь осадок, либо, не перемешивая забирать образец 2-3 раза в оптическую кювету (сверху могут находиться самые легкие цисты, ниже – формы с большим удельным весом). |
| Проточная оптическая кювета OSA закреплена на предметном столике микроскопа: |
| Блок кюветы закрепляется фиксаторами на механический двухкоординатный предметный столик микроскопа. | ----- 1 ----- 2 Кювета защищена металлической рубашкой и содержит два окна: Через 1 отсек прокачивается нативная проба, Через 2 – автоматически окрашенная проба. Ширина каждого отсека кюветы соответствует ширине поля зрения микроскопа при 10-кратном увеличении, Идентифицируется объект при 40-кратном увеличении. |
| IV ЭТАП. Визуальная идентификация: | Размеры камер оптической кюветы OSA: |
| - Не искажается морфология объектов, - Получается 3-х мерное изображение паразитов и их яиц под микроскопом, - Повышается достоверность идентификации. | Стёкла не раздавливают объекты исследования, Более точно видны морфологические детали объекта, Размеры отсеков проточной камеры подобраны так, чтобы позволить объектам в пробе свободно проходить между стенками кюветы. |
| Общий вид рабочей установки FE-5 с кюветой OSA и блоком окрашивания: |
| Работа автоматизированного модуля помпы: - Обеспечивает автоматическую подачу образца для просмотра в оптической кювете, - Осуществляет промывку кюветы между просмотрами образцов, - Позволяет добавлять пробу в ходе анализа (можно до 3-х раз прокачивать одну и ту же пробу через оптическую кювету). | Использование УСТАНОВКИ FE-5: - оптимизирует и стандартизирует методику, - повышает производительность труда и и облегчает работу лаборанта, - улучшает эффективность диагностики (метод позволяет выявить самую низкую степень инвазии), - значительно снижает опасность контаминации персонала. |
| Регистрационное Удостоверение МЗ РФ: ФС №2009/05197. Код ОКП: 94 4310. |

# Text boxes

.178 mm

.127 mm