ООО «Энергия СПб»

195221, г.Санкт-Петербург

пр.Металлистов, д.96, офис 349

Тел/факс: (812) 3201679, 3201680

Сервис: (812) 920-0398

e-mail: energya-spb@mail.ru

Сайт: www.energiaspb.ru

Технические требования  к рабочему месту и условиям эксплуатации

анализаторов типа ACCENT 200 CORMAY

(основание: Инструкция по эксплуатации)

Система предназначена только для использования в закрытом помещении, которое не должно быть пыльным и шумным, должно хорошо проветриваться, при этом необходимо исключить возможности попадания загрязнения из воздуха в узлы прибора. Хорошая вентиляция должна обеспечивать стабильную температуру в помещении. Пол должен быть ровным (градиент менее чем 1/200). Столешница (платформа) под прибором должны выдерживать не менее 100 кг и иметь покрытие, выдерживающее влияние влажности и агрессивные химические смеси.

Требования к месту установки прибора:

- Прибор не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей!

- Прибор не должен находиться непосредственно вблизи нагревательных приборов!

- Исключить наличие в помещении коррозивных или воспламеняющихся газов!

- Исключить влияние вибрации на столешницу (платформу) установки прибора!

- Убедиться в устойчивости стола (платформы), на которой стоит прибор!

- Не подключать прибор к нестабильным источникам питания!

- Не располагать прибор вблизи щеточных моторов и электрических контактов часто включающихся и выключающихся!

- Не использовать мобильные телефоны и радиопередатчики рядом с системой, т.к. электромагнитные волны могут влиять на работу анализатора!

- Система должна быть установлена на пространстве, таким образом, чтобы был обеспечен свободный доступ ко всем узлам системы. Расстояние от стен до аналитического блока со всех сторон должно быть не менее 500мм .

Требования к источнику питания:

- Источник питания АС 110-130В/200-240В±10%, 50-60Гц, трехжильный кабель питания и надежное заземление.

- Система должна подключаться к розетке с заземлением. Расстояние между системой и розеткой должно быть не более 3 м.

Требование к температуре и влажности окружающей среды:

- Эксплуатация системы допустима при 15ºС-32ºС, не более ±2 ºС/час.

- Влажность окружающей среды в пределах 35%RH-80%RH, без конденсата.

- Хранение прибора возможно при температуре 0-40 ºС, влажности воздуха 30-80%, без конденсата.

Требования к подаче воды и дренажу:

- Вода должна быть деионизированной (как минимум дистиллированной), желательно очищенной с помощью водоочистительного оборудования с фильтрами 3-х степенной очистки.

- Температура используемой воды 5ºС-50ºС.

- Недостаточно очищенная вода может являться причиной ложных результатов при измерениях.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ

- Отходы необходимо обеззараживать и утилизировать в соответствии с местными требованиями санитарной безопасности

- Во время работы пользоваться перчатками, лабораторной одеждой, при необходимости защитными очками

ВНИМАНИЕ! Поставщик рекомендует включать прибор за 30 минут до начала работы для прогрева лампы. Внимательно изучите Инструкцию по эксплуатации прибора перед началом работы и следуйте всем пунктам, прописанным производителем! Никогда не выключайте прибор, не выполнив предварительно процедуру выхода из системы программного обеспечения. Не выполнение этого требования может привести к повреждению программы и потере данных.

В случае появления дыма, постороннего запаха или возгорания прибора немедленно отключите прибор от сети и свяжитесь с поставщиком оборудования.