ООО «Энергия СПб»

195221, г.Санкт-Петербург

пр.Металлистов, д.96, офис 349

Тел/факс: (812) 3201679, 3201680

Сервис: (812) 920-0398.

e-mail: energya-spb@mail.ru

Технические требования  к рабочему месту и условиям эксплуатации

анализаторов типа Rayto

(основание: Инструкция по эксплуатации)

Расположение прибора.

Прибор должен располагаться на устойчивой ровной поверхности. Убедитесь, что рядом с прибором не находятся центрифуги или другие приборы, которые могут спровоцировать вибрацию стола. Проверьте, что не заблокированы вентиляционные отверстия в задней и нижней части прибора, а также исключите нахождение поблизости обогревательных приборов.

ВНИМАНИЕ! Прибор не устанавливать  под прямыми солнечными лучами около окна!

Условия окружающей среды, в которых может эксплуатироваться прибор.

Рабочий диапазон температур для нормальной работы прибора 18-32°С, относительная влажность в помещении: 20-85%.

ВНИМАНИЕ! Процесс пробоподготовки (разведение проб, смешивание и инкубация)  перед проведением и непосредственно при проведении биохимических аналитических измерений предусматривает работу анализатора в условиях постоянно поддерживаемой на рабочем месте комнатной температуры.

Требования к электропитанию.

Прибор должен подключаться к сети переменного тока напряжением 110-220В, 50-60Гц. Потребляемая мощность 150 Вт. Розетка подключения прибора должна быть надлежащим образом заземлена. Нельзя использовать шнур питания, отличный от того, который поставлялся с прибором. В случае появления дыма, постороннего запаха или возгорания прибора немедленно отключите прибор от сети и свяжитесь с поставщиком оборудования.

ВНИМАНИЕ!

Настоятельно рекомендуем: во избежание потери аналитических настроек прибора при случайных перепадах напряжения в электросети, обеспечить подключение прибора через блок стабилизации напряжения (UPS).

Внимательно изучите Инструкцию по эксплуатации прибора перед началом работы и следуйте всем пунктам, прописанным производителем! Поставщик рекомендует включать прибор за 15-20 минут до начала работы для прогрева лампы. При температуре в рабочем помещении близкой к 32°С обеспечивать прибору перерывы в работе на 2-3 часа.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не выключайте прибор, не выполнив предварительно процедуру выхода из системы. Не выполнение этого требования может привести к повреждению программы и потере данных.