# ООО «Энергия СПб»

195221, г.Санкт-Петербург

пр.Металлистов, д.96, офис 349.

Тел/факс: (812) 3201679, 3201680.

Сервис: (812) 920-0398.

e-mail: energya-spb@mail.ru

Технические требования  к рабочему месту и условиям эксплуатации

оборудования для ИФА типа RT-2100C

c промывающими устройствами RT-2600С

(основание: Инструкции по эксплуатации)

Расположение прибора.

Фотометр и промывающее устройство должны располагаться на устойчивой ровной поверхности. Убедитесь, что рядом с прибором не находятся центрифуги или другие приборы, могущие спровоцировать вибрацию стола. Проверьте, что не заблокированы вентиляционные отверстия в задней и нижней части фотометра. С обеих сторон фотометра должно оставаться не менее 10 см свободного пространства.

ВНИМАНИЕ! Приборы не устанавливать  под прямыми солнечными лучами около окна!

Условия окружающей среды, в которых может эксплуатироваться прибор.

Рабочий диапазон температур для нормальной работы прибора 10-32°С,

относительная влажность в помещении: 20-85%.

ВНИМАНИЕ! Процесс пробоподготовки (разведение проб, смешивание и инкубация)  перед проведением биохимических аналитических измерений предусматривает работу в условиях постоянно поддерживаемой на рабочем месте комнатной температуры (не ниже 18°С)!

Требования к электропитанию.

Прибор должен подключаться к сети переменного тока напряжением 110-250В, 50-60Гц. Потребляемая мощность 80 Вт.

Розетка подключения прибора должна быть надлежащим образом заземлена. Нельзя использовать шнур питания, отличный от того, который поставлялся с прибором. В случае появления дыма, постороннего запаха или возгорания прибора немедленно отключите прибор от сети и свяжитесь с поставщиком оборудования.

ВНИМАНИЕ!

Настоятельно рекомендуем: во избежание потери аналитических настроек прибора при случайных перепадах напряжения в электросети, обеспечить подключение прибора через блок стабилизации напряжения (UPS).

Перед началом работы

Внимательно изучите Инструкцию по эксплуатации и обслуживания приборов и следуйте всем пунктам, прописанным производителем! Поставщик рекомендует включать прибор за 5 минут до начала работы для прогрева лампы.

Никогда не выключайте форометр, не выполнив предварительно процедуру выхода из системы. Не выполнение этого требования может привести к повреждению программы и потере данных.