# ООО «Энергия СПб»

195221, г.Санкт-Петербург

пр.Металлистов, д.96, офис 349.

Тел/факс: (812) 3201679, 3201680.

Сервис: (812) 920-0398.

e-mail: energya-spb@mail.ru

Технические требования  к рабочему месту и условиям эксплуатации

оборудования для электрофоретического разделения

на базе денситометра DS-2 Cormay

(основание: Инструкции по эксплуатации)

Расположение прибора.

Комплект оборудования (денситометр, монитор, принтер, горизонтальная электрофоретическая камера, источник питания) должен располагаться на устойчивой ровной поверхности. Убедитесь, что рядом с прибором не находятся центрифуги или другие приборы, могущие спровоцировать вибрацию стола.

ВНИМАНИЕ! Приборы не устанавливать  под прямыми солнечными лучами около окна и исключить возможности попадания пыли и других загрязнений из воздуха в рабочие узлы прибора!

Требования к электропитанию.

Прибор должен подключаться к сети переменного тока напряжением 110-250В, 50-60Гц. Потребляемая мощность 80 Вт. Розетка подключения прибора должна быть надлежащим образом заземлена. Нельзя использовать шнур питания, отличный от того, который поставлялся с прибором. В случае появления дыма, постороннего запаха или возгорания прибора немедленно отключите прибор от сети и свяжитесь с поставщиком оборудования.

Условия окружающей среды:

Оборудование вне рабочего цикла может находиться в помещении при температуре 15-32°С. Относительная влажность в помещении: 20-85%, атмосфера без агрессивных газов.

ВНИМАНИЕ! Процесс пробоподготовки перед проведением денситометрирования предусматривает работу в условиях постоянно поддерживаемой на рабочем месте комнатной температуры (от 18° до 27С)!

Необходимые принадлежности, не входящие в диагностический набор:

- Термостат на 80°С или прибор для сушки теплым воздухом (сушилка-фен)

- Спирт 96% 135 мл

- Ледяная уксусная кислота 96% 30 мл (в крайнем случае, можно заменить спиртом, но без гарантий)

- Дистиллированная вода 5 – 6 л

- Емкости две более 1 л и две более 300 мл.

- Пипеточный дозатор на 5 мкл со сменными наконечниками

- Сыворотки пациентов (на 1 пластинку с агарозой можно поместить 10 сывороток)

ВНИМАНИЕ!

Настоятельно рекомендуем: Не использовать агрессивные жидкости и растворители для очистки корпусов приборов, они могут повредить корпус прибора  и сам прибор!

Перед началом работы

Внимательно изучите Инструкцию по эксплуатации и обслуживания приборов и следуйте всем пунктам, прописанным производителем!